



湖南新五丰股份有限公司
无针注射器项目


询价比价书





询价人：湖南新五丰股份有限公司
二〇二六年九月


第一章 湖南新五丰股份有限公司无针注射器项目
询价比价公告
湖南新五丰股份有限公司无针注射器项目已获湖南新五丰股份有限公司批准，现就公司"湖南新五丰股份有限公司无针注射器项目"确定实施单位事宜进行询比价。
一、项目背景：
为提升我司疫病防控的精准性和前瞻性，计划采购无针注射器12把，选择4个大区试点，验证效果。
项目预算：
12把36万元，单价超过预算为无效报价，单价（3万元）及总价均不能超过。超过限价被视为无效报价。
三、参加询价比选单位条件：
1.供应商须为在中国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；经营范围包含畜牧设备、兽用器械相关经营/生产范围。
2.如为代理商投标：须提供设备生产厂家正式授权文件，授权覆盖本次采购项目；制造商参与则无需授权。
3.具有良好商业信誉，近三年内无重大违法经营记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。（提供承诺函）
4.具备生猪养殖行业无针注射器供货、实施、培训售后服务能力，能够提供同类规模化猪场供货业绩证明（合同复印件）。
5.本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。
6.供应商须承诺：所投产品为全新原厂正品，非翻新、改装设备，可提供出厂检测报告、第三方检测报告。
四、收费标准、报价及验收：
1.报价要求：报价为含税全包价（含设备本体、全部配件、包装、运输、保险、卸货、上门培训、税费，所有费用全部包含，采购人不再额外支付任何费用），币种为人民币。
2.付款方式：全部货物到货，开箱验收合格，完成现场培训，资料齐全移交后30个工作日支付90%货款；剩余10%作为质保金，质保期满无质量问题无息支付。
3.验收：到货后采购人组织开箱验收，核对设备型号、数量、配件、资料；完成现场实操测试，剂量精度、功能全部满足技术参数；如不合格，供应商无条件退换货并承担全部损失。
4.交付资料：每台设备附带出厂合格证、说明书；整体交付第三方检测报告复印件加盖公章；业绩材料、授权文件等。

比选方式：
根据各单位报价情况进行排名，推荐满足我司条件的合理最低价为排名第一候选单位，如有总价报价最低报价相同的单位，则最低报价相同单位再次报价，直至出现唯一合理最低价。报公司总经理批准确定。比选结果由采购人通知成交单位，不再另行通知。
六、询价响应文件内容、送达时间、地点和联系方式
（一）询价比选响应文件内容：
1.供应商基本资质文件
营业执照复印件加盖公章；
法定代表人身份证明、授权委托书，被授权人身份证复印件加盖公章；
厂家授权文件（代理商提供，制造商不用）；
规模化猪场同类项目业绩（至少2份合同关键页复印件，加盖公章）。
2.报价单（必须加盖公章），分项列明主机单价、配件单价、总价。
3.技术响应技术参数。
4.商务响应及承诺函：供货周期、质保承诺、售后响应承诺、培训承诺、正品原厂承诺。
5.证明材料：第三方检测报告扫描件、猪场应用测试报告、产品彩页手册。
（二）投标报价明细表
报价人名称：                        （加盖公章）
	编号
	目录类别
	一级类别
	二级类别
	投标单价
（元/套）
	数量
	总价
（元）

	1
	固定资产
	注射器
	肥猪无针注射器
	
	6
	

	2
	固定资产
	注射器
	仔猪无针注射器
	
	6
	

	合计
	
	
	
	
	12
	


该编号下无报价的请不要填写任何数字或字符。
（三）送达时间、地点及联系方式：
请于2026年9月 28 日上午10:00（询价截止时间）前将密封报价响应文件发邮件至596460209@qq.com。联系人：李程时黛；联系电话：15116153816。
具体要求；
1.所有PDF文件加盖合法有效的电子公章/电子签章
2.邮件截止时间为固定时点，截止后不再接收；
3.邮件主题固定格式；
4.邮件不可撤回，建议供应商设置邮件送达回执:
[bookmark: _GoBack]
七、本项目第一次询价，响应单位如不足三家，在事项及内容没有变动的情况下，将直接发布第二次公告；第二次询价响应单位如不足三家，则在已递交响应文件的单位中确定该项目成交人。
八、本询价书解释权归湖南新五丰股份有限公司。

湖南新五丰股份有限公司
2026年9月21日


附表：相关要求及说明：
技术参数及需求
技术参数
设备质保要求
整机质保不少于24个月；核心主机非人为损坏质保2年；电池、密封耗材易损件质保12个月。售后响应：接到故障报修，2小时内远程响应，省内48小时到达现场排查维修；质保期内非人为故障免费维修、更换配件；提供终身成本价耗材供应。

	序号
	商品名称
	适用猪群
	采购数量
	质量标准

	采购包01
	肥猪用无针注射器
	肥猪
	6把
	水油一体机（水佐剂与油佐剂均可施打）；
单手握持，电池重量≤1.5kg；
电动式，且满电状态下可注射≥5000次；
保养周期：不低于50000次；
使用寿命：不低于500000次，或年限＞5年；
单次注射剂量精度：0.2ml±0.01ml；
工作湿度：0—90%；
消毒方式：主机和配件均支持卫可水擦拭；
防护等级：IP55及以上；
需包含满足日常使用要求的配件（含维修配件）；

	采购包02
	仔猪用无针注射器
	仔猪
	6把
	水油一体机（水佐剂与油佐剂均可施打）；
单手握持，电池重量≤1.5kg；
电动式，且满电状态下可注射≥5000次；
保养周期：不低于50000次；
使用寿命：不低于500000次，或年限＞5年；
单次注射剂量精度：0.2ml±0.01ml；
工作湿度：0—90%；
消毒方式：主机和配件均支持卫可水擦拭；
防护等级：IP55及以上；
需包含满足日常使用要求的配件（含维修配件）；



	序号
	产品名称
	单价
	备注

	1
	肥猪用无针注射器
	
	报价需包含使用培训费用

	2
	仔猪用无针注射器
	
	报价需包含使用培训费用



	编号
	条  款  名  称
	内  容

	1
	签字和（或）盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签；
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替；
（3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。

	2
	报价文件份数
	一份。




第三章 合同条款及格式
采购人（全称）：湖南新五丰股份有限公司（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
一、项目信息
1.采购项目名称：湖南新五丰股份有限公司无针注射器项目
2.采购内容：
注：合同实际结算金额以订单及实际合格到货数量为准。
二、履行合同的时间、地点及方式
1.时间：乙方收到订单之日起5日内，因甲方原因或不可抗力导致延迟的，履行合同的时间相应顺延
2.地点：甲方指定地点
3.方式：
三、安装、调试和培训
1.甲方应提供必要实施安装条件。
2.乙方负责安装调试到位。
3.验收：
4.培训：
四、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，免费质保期为所属品牌质保期。
2.质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。因未按操作流程使用、擅自拆卸等人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内。
3.如货物出现故障需维修，乙方只收货物维修的材料费及成本费。乙方应在接到报修后 2小时响应、 24 小时内到场、   日内修复；逾期未处理的，甲方可自行或委托第三方维修，费用从应付货款或质保金中直接扣除。甲方不负责乙方的猪场隔离费用。
五、付款方式及内容
1.付款人：湖南新五丰股份有限公司各分子公司
2.付款方式：双方签订合同后，乙方按照合同要求交付设备至甲方指定地点，由甲方验收合格并收到乙方开具的发票后30天内，甲方向乙方支付合同全款的100%。
3.验收合格后，乙方出具正规发票给甲方办理合同价款的结算手续。
4.甲方有权从应付乙方的任何款项中直接抵扣乙方应承担的违约金、赔偿金及代垫维修费。
六、违约责任
1.乙方逾期交货的，每逾期一日按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过15日，或已影响甲方正常生产使用的，甲方有权解除相应订单或本合同，乙方应退还甲方已付款项并赔偿甲方全部损失。
2.货物质量不合格的，甲方有权拒收、退货或要求更换，乙方承担由此产生的全部费用；经更换仍不合格或乙方拒不处理的，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并按合同总价的10%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿差额。
3.乙方不履行质保义务，需要承担违约责任，给甲方造成损失的，另行赔偿。
七、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，通过在甲方所在地人民法院起诉解决。
八、合同生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式肆份，采购人执贰份，供应商执贰份，均具有同等法律效力。
十、其他
1.乙方对在履约过程中知悉的甲方秘密具有保密责任，未经甲方书面允许，不得泄露给第三方。
2.仅甲方加盖公章或持有效《授权委托书》的授权代表行为，方可约束甲方；甲方员工个人言论、沟通、承诺均非公司意思表示，不构成表见代理，乙方不得以员工身份、过往交易等主张信赖利益。
合同订立地点：长沙市
合同订立时间：2026年   月   日

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）：
法定代表人：                         法定代表人：
受托代理人：                         受托代理人：
电话：                               开户银行：
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